IMPLEMENTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO VIRTUAL EM LABVIEW PARA CONTROLE DE UM MULTÍMETRO DIGITAL VIA INTERFACE GPIB

|  | Bárbara Pereira Silva1 Adalberto José Batista2 | Carlos Leandro Borges da Silva3 |
| --- | --- | --- |

1,2,3Escola de Engenharia Elétrica e de Computação - EEEC/UFG

1,2,3Laboratório de Materiais e Componentes Elétricos – LAMCE

1,2,3Laboratório de Metrologia em Equipamentos de Conversão de Energia – LabMETRO

1Bolsista de Iniciação Científica, barbara.pereira07@gmail.com

2Orientador, batista@eee.ufg.br

3Participante do projeto de pesquisa, carlosleandro82@gmail.com

Palavras-chave: Metrologia, instrumentação, LabVIEW, interface GPIB.

INTRODUÇÃO

Sistemas de medição controlados por computador vêm sendo desenvolvidos no Laboratório de Materiais e Componentes Elétricos – LAMCE e no Laboratório de Metrologia em Equipamentos de Conversão de Energia – LabMETRO, ambos pertencentes à Escola de Engenharia Elétrica e de Computação da UFG (EEEC/UFG). Para tanto, vem sendo empregada a linguagem de programação gráfica LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) [1,2]. Dentre estes sistemas, destacam-se o SCaMMa (Sistema de Medição Automatizado para Caracterização de Materiais Magnéticos) e o SIMETRANS (Sistema de Medição para Ensaio de Transformadores). Estes dois sistemas têm em comum as seguintes exigências:

- A necessidade de controle via computador e, portanto, de desenvolvimento de programas computacionais específicos para aquisição, cálculo e apresentação de resultados, e para controle de instrumentos e processos específicos e do sistema de medição como um todo;

- A necessidade de dados de calibração dos instrumentos utilizados e de outros itens que compõem o sistema de medição e que têm impacto na qualidade dos resultados de medição;

- A necessidade de compensação de erros sistemáticos de medição; e

- A necessidade de expressar corretamente os resultados de medição, isto é, na seguinte forma:(resultado corrigido ± incerteza de medição) unidade.

Portanto, no caso destes dois sistemas o controle por computador se justifica, haja vista a grande quantidade de dados a serem adquiridos, a complexidade envolvida em sua aquisição, tratamento e processamento, e a complexidade envolvida no controle de processos específicos (e.g., de temperatura e de formas de onda de tensão), no cálculo e na apresentação de resultados na forma desejada.

Quando da proposição do presente trabalho, os sistemas SCaMMa e SIMETRANS já se encontravam operacionais. Para tanto, vários programas computacionais específicos, denominados “Instrumentos Virtuais” (IV), foram desenvolvidos em LabVIEW para: a configuração dos sistemas e dos ensaios a serem feitos, o controle de seus instrumentos através de interface GPIB (General Purpose Interface Bus) [2], a aquisição de sinais, o cálculo das variáveis envolvidas na obtenção dos resultados de medição básicos (i.e., não corrigidos e com incertezasnão declaradas), o cálculo dos resultados de medição básicos, a exibição destes resultados na tela do computador e a geração de relatórios de ensaio. Entretanto, ainda não haviam sido desenvolvidos os programas computacionais específicos para os dois multímetros digitais utilizados nestes sistemas. O desenvolvimento destes programas e sua integração aos programas principais para controle destes sistemas constituiu o objetivo principal deste trabalho. Outros trabalhos em andamento estão voltados para o desenvolvimento de programas computacionais específicos para o cálculo dos resultados de medição na forma descrita anteriormente (i.e., (resultado corrigido ± uma incerteza de medição) unidade).

Os multímetros digitais em questão são da marca Fluke modelo 8508A. A figura 1 mostra o painel frontal de um destes instrumentos. Estes multímetros apresentam excelentes características metrológicas no que tange a resolução, de 8½ dígitos, exatidão, repetitividade, linearidade, estabilidade e ruído [3], de modo que podem ser usados como padrões para a medição de tensão e corrente em cc e em ca, resistência e temperatura.

Estes multímetros serão utilizados no sistema SCaMMa para calibrações envolvendo tensão, corrente e temperatura e já são utilizados no sistema SIMETRANS para a medição de tensão e corrente em cc. Nesta última aplicação, a medição tem por objetivo gerar os dados necessários para o cálculo das resistências de todos os enrolamentos do transformador sob ensaio. Cabe ressaltar que, antes do desenvolvimento deste trabalho, todo o processo de medição das tensões e correntes em cc, de cálculo das resistências de todos os enrolamentos do transformador sob ensaio e de inserção dos valores encontrados no programa principal utilizado no sistema SIMETRANS era feito manualmente. Isto consumia entre 15 e 20 minutos do tempo total de ensaio de cada transformador, além de estar susceptível a erros grosseiros por parte dos técnicos envolvidos. Atualmente, este tempo é, em geral, inferior a 2 minutos e não há possibilidade de erros grosseiros. Esta economia de tempo permite ensaiar 1 ou 2 transformadores a mais por dia.

Figura 1 – Multímetro digital Fluke modelo 8508A.

OBJETIVOS

Este projeto de iniciação científica teve como propósito a implementação de um instrumento virtual em LabVIEW para controle de um multímetro digital (modelo 8508A da marca Fluke) via interface GPIB.

Uma vez implementado, este instrumento virtual, pode então ser utilizado nos sistemas SCaMMa, do LAMCE, e SIMETRANS, do LabMETRO. No primeiro, seu uso é basicamente para propósitos de calibração de tensão, corrente e temperatura, enquanto que, no segundo, é para propósitos de medição das tensões e correntes em cc utilizadas no cálculo das resistências de todos os enrolamentos do transformador sob ensaio.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto foi composta pelos seguintes temas:

1) Estudo da linguagem de programação LabVIEW;

2) Estudo da programação de instrumentos em LabVIEW para controle destes via interface GPIB;

3) Estudo do multímetro digital modelo 8508A da marca Fluke e das técnicas para medição de tensão, corrente, resistência e temperatura através do mesmo;

4) Concepção e desenvolvimento de um instrumento virtual em LabVIEW para o controle do referido multímetro digital via interface GPIB, para a apresentação e o armazenamento de resultados de medição em microcomputador; e

5) Validação experimental do instrumento virtual desenvolvido, através da medição de tensão, corrente, resistência e temperatura via computador.

Também foi necessário o estudo do documento 8508A. Reference Multimeter. User Manual.[3] para a compreensão das utilidades, controle, especificações do multímetro, em que foi feita através desse documento, a análise das operações utilizando a interface GPIB (IEEE 488.2), análise dos diagramas de sintaxe, operações de leitura, erros no dispositivo, comandos de operações internas e comandos de calibração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Estudo da linguagem de programação LabVIEW e da programação de instrumentos em LabVIEW para controle destes via interface GPIB

Este trabalho iniciou-se com o estudo da programação (ou criação de aplicações) em LabVIEW, tendo sido aprendido a:

- Utilizar o LabVIEW para editar e criar aplicações;

- Utilizar diversas técnicas de depuração;

- Compreender painéis frontais, diagramas de bloco, ícones e painéis de conectores;

- Utilizar IV e subIV;

- Criar e salvar IV, de forma a ser utilizados como subIV; e

- Criar aplicações que permitem controlar e adquirir dados de instrumentos GPIB.

Em lugar de linhas de texto, a programação em LabVIEW é feita utilizando-se de ícones. Assim, em contraste às linguagens de programação baseadas em texto, em que instruções determinam a execução do programa, o LabVIEW utiliza programação baseada em fluxo de dados, onde o fluxo dos dados determina a execução. No LabVIEW, a interface de usuário, conhecida como “painel frontal”, é construída com base num conjunto de ferramentas e objetos. Por sua vez, o código, conhecido como “diagrama de bloco”, é construído com base em representações gráficas de funções para controlar os objetos do painel frontal.

Para o desenvolvimento do instrumento virtual em LabVIEW para controle do multímetro digital via interface GPIB utilizou-se uma API (Application Programming Interface) denominada VISA (Virtual Instrument Software Architecture), disponível em LabVIEW. VISA é uma linguagem padrão para comunicação com instrumentos VXI, GPIB, serial ou outros baseados em computador. Esta linguagem de alto nível constitui-se num conjunto de rotinas e padrões que permitem utilizar suas funcionalidades por programas aplicativos sem que o desenvolvedor destes programas tenha que sepreocupar com os detalhes de baixo nível que estão envolvidos, tanto em termos lógicos (i.e., de software) quanto em termos físicos (i.e.,de hardware). A comunicação com instrumentos através da VISA é feita através das funções VISA Write, que permite enviar comandos ou consultas para o instrumento, e VISA Read, que permite ler dados disponibilizados pelo instrumento. Estes comandos são descritos no manual do instrumento. Dessa forma, para o desenvolvimento do instrumento virtual em LabVIEW para controle do multímetro Fluke 8508A via interface GPIB, foi necessário também estudar detalhadamente o manual do instrumento e os comandos a serem utilizados para seu controle.

A saída da placa GPIB localizada no microcomputador podem ser conectados até 30 instrumentos. Portanto é necessário identificá-los através de um endereço particular no barramento GPIB entre 1 e 30 para que seja possível acessar, inequivocamente, cada um deles. Os endereços GPIB dos multímetros Fluke 8508A foram configurados para 14 e 16, que está contido no descritor de instrumento, que é no seguinte formato: Tipo de interface[índice da placa]::Endereço::INSTR. Para o caso dos multímetros, o descritor de instrumento é: GPIB::14::INSTR e GPIB::16::INSTR.

A figura 2 mostra um exemplo simples de diagrama de bloco de um IV, onde um instrumento, cujo endereço GPIB é especificado como sendo igual a 17, é consultado sobre sua identidade através do comando “*IDN?”. A função VISA Write envia este comando ao instrumento e a função VISA Read lê a resposta do instrumento e a escreve no indicador read buffer. O número 100 nesta figura é a especificação da quantidade máxima de caracteres que a resposta pode conter. Qualquer erro que ocorra ao longo da operação é processado pelo subIV denominado Simple Error Handler, onde aparece escrito “Error ?!”.

Figura 2– Exemplo de diagrama de bloco IV.

- Estudo do multímetro Fluke modelo 8508A

Nesta seção serão apresentadas as características fundamentais do multímetro digital modelo 8508A fabricado pela Fluke.

  - Características fundamentais de medição

O multímetro digital modelo 8508A fabricado pela Fluke é também designado multímetro de referência, por ser especificamente para aplicações de metrologia. Ele possui 8½ dígitos de resolução, ou seja, apresenta uma elevada precisão nas medições, linearidade, baixo ruído e estabilidade nas medições, isso quer dizer que, essas podem ser feitas mais repetidamente sem alterar a confiabilidade da medida, portanto, nota-se que, a variação dos valores medidos é mínima. Esse instrumento também possui uma ampla capacidade de medição, pois ele pode realizar várias aplicações, tendo esse, maior funcionalidade e versatilidade. Isso faz com que possa substituir vários instrumentos por apenas um, mantendo a exatidão e a segurança das medições.

A complexidade do multímetro é tão elevada que ele apresenta as aplicações de outros oito dispositivos, são eles: multímetro, detector nulo, resistores de derivação ca/cc, termômetro de precisão, divisor de tensão, ponte de resistência, padrão de transferência ca/cc e eletrômetro / pico-amperímetro.

No sistema de medição do multímetro 8508A, a resistência de entrada é praticamente nula, não acarretando interferências inesperadas nos pontos de medição.

Outra vantagem deste multímetro é que ele, além de apresentar os terminais de entrada da frente, ele apresenta um conjunto duplicado de terminais na parte traseira do equipamento, que podem ser úteis para as medições de razão, havendo disponibilidade nas funções de tensão e resistência. Eles também proporcionam o mecanismo para forçar que uma mesma corrente passe através de duas resistências para melhorar a medição da relação entre as resistências.

    - Medição de tensão

O multímetro mede tensões cc e ca em 5 faixas, de 200 mV a 1 kV. Em cc, a resolução pode ser definida pelo usuário como sendo de 5½, 6½, 7½ou 8½ dígitos e a sensibilidade máxima é de 1 nV. Em ca, a resolução pode ser definida pelo usuário como sendo de 5½ ou 6½ dígitos, a sensibilidade máxima é de 100 nV e a largura de faixa máxima é de 1 MHz. Observando esses valores, conclui-se que uma das funções exercidas pelo multímetro 8508A pode ser comparada com o divisor de tensão Kelvin Varley e com os padrões de transferência de tensão ca/cc, mas com melhoria na eficiência das medições.

    - Medição de corrente

O multímetro mede correntes ca e cc em 6 faixas, de 200 µA a 20 A. Em cc, a resolução pode ser definida pelo usuário como sendo de 5½, 6½ ou 7½ e a sensibilidade máxima é de 10  pA. Em ca, a resolução pode ser definida pelo usuário como sendo de 5½ ou 6½ dígitos, a sensibilidade máxima é de 100 pA e a largura de faixa máxima é de 100 kHz.

    - Medição de resistência

O multímetro mede resistência em 10 faixas, de 2 Ω a 20 GΩ, tendo uma sensibilidade máxima de 10 nΩ. Nesta função, a resolução pode ser definida pelo usuário como sendo de 5½ a 8½ dígitos. A medição pode ser feita a dois ou a quatro fios (método de Kelvin). A medição de resistências na faixa de 20 MΩ a 20 GΩ é feita através de uma fonte de corrente capaz de gerar uma tensão de até 240 V entre os terminais do resistor. Por este motivo, esta medição é descrita no manual do instrumento como sendo em tensão elevada. O método escolhido para medir a resistência pode influenciar no resultado obtido, pois as medições de razão, em que há inversão de corrente, removem os erros devido aos efeitos térmicos.

    - Medição de temperatura

O multímetro mede temperatura numa faixa de -200 ºC a +660 ºC e esta medição pode ser feita a 2, 3 ou 4 fios utilizando-se de PRT (Platinum Resistance Thermometer) ou SPRT (Standard Platinum Resistance Thermometer). De fato o multímetro mede a resistência do sensor de temperatura, isto é, do PRT ou SPRT, e, com base em um algoritmo, converte este valor para a temperatura correspondente. Para tanto, certas características do sensor que está sendo usado devem ser fornecidas ao instrumento em função do algoritmo que está sendo utilizado. Os algoritmos utilizados têm como base a ITS-90 (International Temperature Scale of 1990) e a equação de Callendar-Van Dusen. Na medição de temperatura a resoluçãopode ser definida pelo usuário como sendo de 5½ a 8½ dígitos.

  - Características fundamentais de operação

A figura 3 mostra os controles, indicadores e conectores do painel frontal do Fluke 8508A. Os indicadores são: a tela principal (1), onde são visualizadas às indicações das medições, e o visor (2), que é usado para apresentar os menus das teclas programáveis e também para exibir mensagens de erro e de status.

Figura 3 – Painel frontal do multímetro Fluke 8508A.

Os controles do painel frontal são constituídos de quatro conjuntos de teclas, os quais estão mostrados na figura 4:

- Teclas de funções de medição principais que, como mostra a figura 4(a), são as teclas de: tensão cc (DCV), tensão ca (ACV), corrente cc (DCI), corrente ca (ACI), resistência (Ω), resistência em tensão elevada (Ω plus) e temperatura (PRT). Algumas teclas têm dupla função e são habilitadas por menus apropriados, como é o caso do teclado númerico, constituído pelas teclas numeradas de 0 a 9, da tecla de posicionamento do ponto decimal (.), sob a tecla Ω plus, e da tecla de controle de polaridade (+/-), sob a tecla PRT. Além disso, cada função de medição tem um menu de configuração, acessível através da tecla CONFIG, com o qual pode-se selecionar os parâmetros para uma medição em particular como, por exemplo, a resolução e o tipo de filtro;

- Teclas de modo que, como mostra a figura 4(b), são as teclas de habilitação dos modos de calibração (CAL), de operações de teste(TEST) e de entrada(INPUT), as teclas de acesso a informações adicionais sobre a medição (MONITOR) como, por exemplo, a de frequência em ca e de medições armazenadas de máximo, mínimo e de pico-a-pico (LAST RDG), as teclas de acesso a operações matemáticas sobre as medições (MATH), de acesso a informações sobre o instrumento (e.g., número de série, número do endereço GPIB etc. (UTILITY), de remoção de entrada nula para o intervalo selecionado (CLEAR). Algumas teclas têm dupla função e são habilitadas por menus apropriados, como é o caso das teclas para selecionar uma entrada alfanumérica (A-Z() e confirmar esta entrada (A-Z( );

- Teclas de ação direta que, como mostra a figura 4(c), são as teclas para retornar o multímetro para controle do painel frontal quando operando no barramento GPIB (LOCAL), armazenar na memória o valor exibido (OFFSET), desativar a fonte de disparo interno e habilitar a fonte de disparo externo (EXT TRG), e disparar uma única medição quando no modo de disparo externo (SAMPLE); e

- Teclas programáveis que, como mostra a figura 4(d), são as teclas para acessar os menus do visor (▲). Algumas teclas têm dupla função e são habilitadas por menus apropriados, como é o caso das teclas para confirmar uma entrada numérica (ENTER), cancelar uma entrada numérica (QUIT), e para introduzir um expoente numa entrada numérica (EXP).

- (b)

(c)                                                                        (d)

Figura 4 - Conjuntos de teclas do painel frontal do Fluke 8508A.

A figura 5(a) mostra os conectores do painel frontal do Fluke 8508A. Estes mesmos conectores estão também presentes no painel traseiro do instrumento, onde se localiza também o conector do barramento GPIB do instrumento. Um cabo GPIB deve ser usado para conectar a saída da placa GPIB no interior do microcomputador a este conector. As medições de corrente são feitas a dois fios, enquanto que, as medições de tensão, resistência e de temperatura podem ser feitas a dois ou a quatro fios. Assim, as entradas a dois fios (INPUT 2wire) são feitas nos terminais à esquerda, enquanto que, as excitações e entradas a quatro fios (SENSE 4wire Ω) são feitas nos terminais à direita. Os terminais de alta e de baixa (para tensão, resistência ou temperatura) são indicados por HI e LO, respectivamente. Para a medição de corrente, os terminais de alta e de baixa são aqueles indicados por A e LO à esquerda, respectivamente. O terminal GUARD é utilizado como terminal comum nas medições a 4 fios, como mostra a figura 5(b).

(a)                                                                              (b)

Figura 5–(a) Conectores do painel frontal do Fluke 8508A; (b) esquema de ligações para medição a 4 fios.

- Concepção e desenvolvimento de um IV para o controle do Fluke 8508A via interface GPIB

Para o desenvolvimento do IV do multímetro Fluke 8508A em LabVIEW para seu controle através de uma interface GPIB, foi necessário estudar a sintaxe de seus comandos. Cada um destes comandos é formado por um conjunto de caracteres no formato ASCII. Para comunicar-se com o instrumento é necessário configurar seu endereço GPIB e isto é feito, como mostra a figura 6, através do submenu ADRESS do menu UTILITY.

O painel frontal do IV principal é mostrado na figura 7. Esse IV foi salvo com o nome de “Fluke8508A.vi”. Cabe salientar que, embora todos os subIV estejam concluídos e experimentalmente validados, o trabalho de integração dos mesmos ao IV principal ainda não foi concluído. Isto será feito até a data limite para término deste projeto. Dessa forma, somente parte destes subIV serão descritos neste relatório, haja vista a limitação de espaço.

Para um melhor entendimento deste desenvolvimento será exemplificada a transcrição do denominado “diagrama de sintaxe”, no caso para selecionar e configurar a medição de corrente cc, para um IV. Este diagrama é mostrado na figura 8. A programação das demais funções de medição é feita de maneira análoga.

Figura 6 – Configuração do endereço GPIB do Fluke 8508A.

Figura 7 – Painel frontal do IV Fluke 8508A.

Figura 8–Diagrama de sintaxe para corrente cc.

Na figura 8 tem-se o comando para escolher a função corrente cc (DCI) e definir sua configuração no multímetro. Nela há os elementos de dados que são descritos a seguir:

- Nrf (sigla de Flexible Numeric Representation): valor numérico que seleciona o intervalo para o sinal esperado e cancela a função Autorange;

- AUTO: seleciona o modo Autorange, no qual o multímetro vai determinara amplitude (ou fundo de escala) adequada para o sinal medido;

- FILT_ON/FILT_OFF: FILT_ON: filtra o sinal através de um filtro analógico;

- RESL5/RESL6/RESL7: determina o tipo de resolução desejado para a medição podendo ser de 5½, 6½ ou 7½ dígitos; e

- FAST_ON/FAST_OFF: FAST_ON: reduz o tempo de integração do conversor analógico-digital.

A partir deste diagrama é possível criar subIVs que permitem realizar a configuração da função de corrente cc, exatamente como seria feito manualmente. Os painéis frontais e os respectivos diagramas de bloco destes subIVs são apresentados nas figuras 9 e 10. O subIV para configuração da medição de corrente cc, através da tecla “DCI” do painel frontal principal, foi feito separadamente pelo fato de que é usado em outros subIV. Na figura 9(a), a tecla “Função” mostra o botão (“DCV”, “ACV”, “DCI”, “ACI” ou “OHM”) selecionado no painel frontal do IV principal e, como no caso a tecla selecionada foi a “DCI”, então a função escolhida é a de corrente cc e o comando escolhido é também o DCI, a tecla “Permitir Seleção Automática” permite escolher ou não o comando AUTO e a tecla “Seleção Manual” está relacionada ao dado Nrf e permite especificar o fundo de escala quando não se utiliza o comando AUTO. Na figura 10(a), a tecla “Filtro” permite escolher o comando FILT_ON ou FILT_OFF do diagrama de sintaxe, a tecla “Conversão Rápida” permite escolher o comando FAST_ON ou FAST_OFF e a tecla “Resolução” permite escolher o comando RESL5, RESL6 ou RESL7. Para acessar o painel da figura 10 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla “DCI” deve estar selecionada.

(a)

(b)

Figura 9 – (a) Painel frontal do subIV; e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração da medição de corrente cc através da tecla “DCI”.

(a)

(b)

Figura 10 – (a) Painel frontal do subIV; e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de corrente cc através da tecla “CONFIG”.

  - Painéis frontais e diagramas de bloco dos demais subIV

    - Painel frontal e diagrama de bloco do subIV para configuração de medição de tensão cc, tensão ca, corrente ca ou resistência

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de medição de tensão cc (tecla “DCV”) e ca (tecla “ACV”), corrente ca (tecla “ACI”) ou resistência (tecla “OHM”) são mostrados nas figuras 9 (a) e (b) que são os mesmos para a configuração de medição de corrente cc.

    - Painel frontal e diagrama de bloco do subIV para configuração de medição da tecla “OHM PLUS”

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de medição da tecla “OHM PLUS” são mostrados nas figuras 11 (a) e (b). No painel destacam-se os seguintes controles: “Função”, que permite escolhe as opções de medição de Resistência de Alta Tensão ou Resistência Verdadeira, “Permitir Seleção Automática”, em que se habilita a seleção automática de intervalo e “Seleção Manual”, em que é desabilitada seleção automática e o usuário deve definir o intervalo.

Uma observação a ser feita em relação a medição de resistência de alta tensão é que essa não tem a opção de Seleção Automática.

(a)

(b)

Figura 11 – (a) Painel frontal do subIV; e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de medição da tecla “OHM PLUS”.

    - Painel frontal e diagrama de bloco do subIV para configuração de temperatura

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de temperatura (tecla “PRT”) são mostrados nas figuras 12 (a) e (b). No painel destacam-se os seguintes controles: “Identificação de Sonda” (Probe1, se SPRT, ou Probe 2, se PRT), que define uma nova sonda ou configura uma já existente, “Unidades” (Kelvin, Celsius ou Farenheit), “Resolução” (5½, 6½, 7½ou 8½ dígitos) e “Tipo de Conversão” (ITS90 ou Callendar-Van Dussen), em que é definido o algoritmo de conversão a ser utilizado na medição de temperatura. Existem, de fato, três tipos de entrada de dados do sensor (ou sonda) quando a equação de Callendar-Van Dussen é escolhida: CVD-Alfa, CVD-A ou CVD Padrão [3].

(a)

(b)

Figura 12 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de temperatura através da tecla “PRT”.

    - Painel frontal e diagrama de bloco do subIV para configuração de tensão cc

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de tensão cc são mostrados nas figuras 13 (a) e (b). Nesse instrumento virtual há o controle “Filtro”, que habilita ou desabilita a inserção de um filtro de hardware analógico para o sinal. Outro controle presente no IV é denominado “Conversão Rápida”, que tem a função de habilitar ou desabilitar as conversões rápidas sobre o instrumento, se for habilitada, haverá redução do período de integração do conversor analógico-digital e as conversões serão mais rápidas. No controle “Conexão”, pode-se escolher a conexão a dois fios, que requer somente uma conexão com os terminais de entrada, ou a quatro fios, que exige uma conexão com os terminais de entrada e os terminais de sensor. Há também o controle “Resolução”, que pode ser: 5½, 6½, 7½ou 8½ dígitos. Para acessar o painel da figura 13 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla “DCV” deve estar selecionada.

(a)

(b)

Figura 13 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de tensão cc através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal e diagrama de bloco do subIV para configuração de medição de tensão ca

As figuras 14 (a) e (b) mostram o painel frontal e o diagrama de bloco o subIV para configuração de tensão ca. O painel frontal é composto dos seguintes controles: “Filtro”, “Conversão Rápida”, “Acoplamento”, “Conexão”, “Correção da frequência local” e “Resolução” (5½ ou 6½ dígitos).

O controle “Filtro” ajusta o filtro analógico para conversor RMS, permitindo assim que a medição possa ser feita em frequências abaixo da frequência do filtro. As opções de frequência são: 100 Hz, 40 Hz, 10 Hz ou 1 Hz. O controle “Acoplamento” seleciona o tipo de acoplamento para ser usado para as medições, podendo ser cc ou ca, sendo que se for selecionado a opção cc, então as frequências devem ser inferiores a 40 Hz. O controle “Correção da frequência local” habilita ou desabilita o modo de transferência rápida para medições, quando ajustado para OFF, este seleciona um modo de transferência eletrônica interna AC-DC para medição AC que melhora a linearidade e desempenho da temperatura, quando definida como ON, o instrumento pode fazer leituras mais rápidas com alguma redução na precisão. Para acessar o painel da figura 14 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla “ACV” deve estar selecionada.

(a)

(b)

Figura 14 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de tensão ca através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal do subIV para configuração de medição de corrente ca

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de corrente ca são mostrados nas figuras 15 (a) e (b). O painel apresenta os seguintes controles: “Filtro” (1 Hz, 10 Hz, 40 Hz, 100 Hz), “Acoplamento” (cc ou ca) e “Resolução” (5½ ou 6½ dígitos). Para acessar o painel da figura 15 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla “ACI” deve estar selecionada.

(a)

(b)

Figura 15 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de corrente ca através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal e diagrama de bloco do subIV para configuração de medição de resistência

As figuras 16 (a) e (b) apresentam o painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de resistência. No painel destacam-se os seguintes controles: “Filtro”, “Conversão Rápida”, “Conexão” (dois fios ou quatro fios), “Modo de Corrente Baixa”, que habilita ou desabilita o modo de baixa corrente no instrumento e Resolução (5½, 6½, 7½ou 8½ dígitos). Para acessar o painel da figura 16 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla “OHM” deve estar selecionada.

(a)

(b)

Figura 16 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de resistência através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal e diagrama de bloco do subIV para configuração de resistência de alta tensão

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de resistência de alta tensão são mostrados nas figuras 17 (a) e (b). O painel apresenta os seguintes controles: “Filtro”, “Conversão Rápida” e “Conexão” (dois fios ou quatro fios). Para acessar o painel da figura 17 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla OHM PLUS deve estar selecionada e nela escolher no controle “Função” a opção “Resistência de Alta Tensão”.

(a)

(b)

Figura 17 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de resistência de alta tensão através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal do subIV para configuração de resistência verdadeira

As figuras 18 (a) e (b) mostram o painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de resistência verdadeira. O painel contém os seguintes controles: “Conversão Rápida”, “Conexão” (dois fios ou quatro fios) e “Modo de Corrente Baixa”. Para ter acesso ao painel da figura 18 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla “OHM PLUS” deve estar selecionada e nela escolher no controle “Função” a opção “Resistência Verdadeira”.

(a)

(b)

Figura 18 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de resistência verdadeira através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal do subIV para configuração de Conversão ITS90

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de conversão ITS90 são mostrados nas figuras 19 (a) e (b). No painel destacam-se os seguintes controles: “Identificação de Sonda”, “Conexão” (dois fios ou quatro fios), “Valor Rtp”, “Valor a-”, “Valor b-”, “Valor a+”, “Valor b+” e “Valor c+”.

Os controles “Valor Rtp”, “Valor a-”, “Valor b-”, “Valor a+”, “Valor b+” e “Valor c+” determinam os coeficientes de conversão ITS90. Para acessar o painel da figura 19 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla PRT deve estar selecionada e nela escolher no controle “Tipo de Conversão” a opção “ITS90”.

(a)

(b)

Figura 19 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de conversão ITS90 através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal do subIV para configuração de Conversão CVD Padrão

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de conversão CVD Padrão são mostrados nas figuras 20 (a) e (b). No painel encontram-se os seguintes controles: “Identificação de Sonda”, “Conexão” (dois fios ou quatro fios) e “Valor Rzero”.

O controle “Valor Rzero” determina o coeficiente de conversão CVD Padrão. Para acessar o painel da figura 20 (a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla PRT deve estar selecionada e nela escolher no controle “Tipo de Conversão” a opção “CVD Padrão”.

(a)

(b)

Figura 20 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de conversão CVD Padrão através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal do subIV para configuração de Conversão CVD A

As figuras 21 (a) e (b) mostram o painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de Conversão CVD A. O painel contém os seguintes controles: “Identificação de Sonda”, “Conexão” (dois fios ou quatro fios) e “Valor Rzero”, “Valor A”, “Valor B” e “Valor C”.

Os controles “Valor A”, “Valor B” e “Valor C” determinam os coeficientes de conversão CVD A. Para ter acesso ao painel da figura 21(a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla PRT deve estar selecionada e nela escolher no controle “Tipo de Conversão” a opção “CVD - A”.

(a)

(b)

Figura 21 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de conversão CVD A através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal do subIV para configuração de Conversão CVD Alfa

As figuras 22(a) e (b) mostram o painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para configuração de conversão CVD Alfa. No painel são apresentados os seguintes controles: “Identificação de Sonda”, “Conexão” (dois fios ou quatro fios) e “Valor Rzero”, “Valor A”, “Valor B” e “Valor C”.

Os controles “Valor alfa”, “Valor beta” e “Valor delta” determinam os coeficientes de conversão CVD Alfa. Para ter acesso ao painel da figura 22(a), deve-se selecionar a tecla “CONFIG” do VI principal, sendo que a tecla PRT deve estar selecionada e nela escolher no controle “Tipo de Conversão” a opção “CVD - Alfa”.

(a)

(b)

Figura 22 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para configuração de conversão CVD Alfa através da tecla “CONFIG”.

    - Painel frontal do subIV para consulta de dados PRT

O painel frontal e o diagrama de bloco do subIV para consulta de dados PRT são mostrados nas figuras 23(a) e (b). No painel destaca-se o seguinte indicadores contidos na matriz denominada “Dados de Sonda PRT”: “Identificação de Sonda”, “Algoritmo”, “Rzero”, “Coeficiente 1”, “Coeficiente 2”, “Coeficiente 3”, “Coeficiente 4” e “Coeficiente 5”.

A matriz de indicadores mostra as características de cada sonda PRT armazenada no instrumento. Cada elemento da matriz representa uma única sonda.

(a)

(b)

Figura 23 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para consulta de dados PRT.

    - Painel frontal do subIV para leitura de medição

As figuras 24(a) e (b) apresentam o painel frontal e o diagrama de bloco do subIV que faz a leitura de medição do instrumento.

(a)

(b)

Figura 24 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para leitura de medição.

    - Painel frontal do subIV para encerrar sessão

As figuras 25(a) e (b) apresentam o painel frontal e o diagrama de bloco do subIV que encerra a sessão de medição do instrumento.

(a)

(b)

Figura 25 – (a) Painel frontal e (b) Diagrama de bloco do subIV para encerrar sessão.

  - Diagrama de Bloco do IV Principal

A figura 26 mostra o diagrama de bloco do IV principal, onde há nele todos os subIVs descritos anteriormente.

Figura 26 – Diagrama de bloco do IV Principal.

  - Considerações

A instrumentação virtual permite a monitoração e o controle do 8508A pelo computador para ampliar a capacidade funcional do multímetro, ou seja, através de interfaces gráficas de usuário é possível sintetizar na tela do computador o painel do multímetro, tal como se o computador emulasse o instrumento, além do que o instrumento virtual pode fornecer ao usuário um conjunto de valores melhor caracterizado do que o que seria fornecido pelo instrumento real e há a possibilidade de serem acrescentadas ao instrumento novas funções.

- Validação experimental dos IV desenvolvidos

Após o término da programação dos vários IV apresentados, foi feita a validação experimental dos mesmos. A figura 27(a) mostra, por exemplo, um resultado de medição de tensão cc obtida através do IV principal. A figura 27(b) apresenta um resultado de medição de corrente cc obtida através do IV principal. A figura 27(c) mostra um resultado de medição de resistência obtida através do IV principal.

(a)

(b)

(c)

Figura 27 – (a) Painel frontal do IV Fluke 8508A indicando uma medição de tensão cc, (b) Painel frontal do IV Fluke 8508A indicando uma medição de corrente cc e (c) Painel frontal do IV Fluke 8508A indicando uma medição de resistência.

CONCLUSÃO

A linguagem de programação gráfica LabVIEW traz vantagens para aplicações científicas e de engenharia, principalmente pela facilidade e rapidez de programação e pela possibilidade de comunicação, através de praticamente qualquer tipo de interface, entre os programas computacionais desenvolvidos e componentes do sistema físico, especialmente com placas de medição, aquisição e manipulação de dados. Essa linguagem de programação gráfica é de fácil desenvolvimento nas aplicações computacionais e ideal para a comunicação e controle de instrumentos via interface GPIB. Neste trabalho, foram realizados estudos sobre esta linguagem, sobre o controle de instrumentos através de interface GPIB e sobre a operação manual e controle computacional do multímetro Fluke modelo 8508A, para que se tenha o controle via computador. Após estes estudos, foram desenvolvidos diversos subprogramas computacionais para o controle desse instrumento por computador através de interface GPIB. Também foram estudados os conceitos fundamentais à programação, manipulação e operação do instrumento. Após a implementação, os subprogramas desenvolvidos foram experimentalmente validados através de medições diversas, em que o instrumento virtual em questão exerce as mesmas funções do painel frontal do multímetro, sendo que, o uso desse instrumento virtual facilita o controle e as operações. Os subprogramas desenvolvidos para medição de tensão e de corrente cc foram inseridos no programa principal do sistema SIMETRANS. Após esta inserção, verificou-se o perfeito funcionamento do mesmo para a aplicação pretendida neste sistema, isto é, a coleta de dados de medição de tensões e correntes em cc e cálculo das resistências dos enrolamentos do transformador sob ensaio. Portanto, considera-se que as etapas estabelecidas para esta pesquisa já foram alcançadas, atingindo o objetivo inicialmente proposto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- National Instruments Corporation. Manual de treinamento do LabVIEW- Básico I. National Instruments Corporation, 2000, 334 p..

- National Instruments Corporation. LabVIEW Basics II - Course Manual. National Instruments Corporation, 2000, 282 p..

- Fluke Corporation. 8508A Reference Multimeter - User Manual. Fluke Corporation, 2002, 196 p..

# Text boxes

(2)

(1)